BUKU PETUNJUK PRAKTIKUM

ANALISIS TEKNOLOGI INSTRUMENTASI II

Disusun Oleh: (diisi tim penyusunnya)

- Nastiti Nur Indriyani

- ……………………………..

PROGRAM STUDI D3 ANAFARMA

STIKES IBNU SINA AJIBARANG

TAHUN 2026

# HALAMAN PENGESAHAN

Buku Petunjuk Praktikum Semester Genap Tahun Akademik 202/2026 ini telah disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan praktikum bagi mahasiswa Program Studi S1 Farmasi

Buku ini telah diperiksa dan disetujui untuk digunakan sebagai acuan resmi dalam pelaksanaan kegiatan praktikum pada Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026.

Ditetapkan di : Ajibarang

Tanggal : ..............................................

Mengetahui,

Ketua Program Studi

..................................................

(..................................................)

NIDN. ..............................................

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Modul Praktikum Teknologi Instrumentasi bagi mahasiswa Program Studi D3 Anafarma STIKES Ibnu Sina Ajibarang edisi tahun 2026 ini dapat disusun dan diselesaikan.

Mata kuliah Teknologi Instrumentasi merupakan pilar utama dalam kurikulum pendidikan Analis Farmasi dan Makanan. Di era industri 4.0 menuju 5.0, seorang analis dituntut tidak hanya mampu mengoperasikan alat, tetapi juga harus memahami prinsip dasar, teknik optimasi, hingga validasi data yang dihasilkan oleh instrumen laboratorium. Modul ini disusun secara sistematis mencakup 8 acara praktikum yang alurnya merepresentasikan siklus kerja di laboratorium kendali mutu (Quality Control).

Materi praktikum dimulai dari penguatan teknik dasar laboratorium seperti penimbangan analitik dan preparasi larutan stok, yang kemudian berlanjut pada pemanfaatan instrumen Spektrofotometri UV-Vis. Fokus utama modul ini adalah memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam melakukan scanning spektrum, penentuan lambda maks, pembuatan kurva kalibrasi, hingga interpretasi hasil analisis terhadap standar mutu produk berdasarkan regulasi resmi seperti Farmakope Indonesia.

Kami berharap modul ini dapat membantu mahasiswa dalam mengasah keterampilan teknis (hard skills) dan ketajaman analisis data yang akurat serta akuntabel. Kami menyadari bahwa modul ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan modul ini. Selamat melaksanakan praktikum, utamakan keselamatan kerja, dan semoga ilmu yang didapatkan menjadi berkah bagi kemajuan dunia kesehatan.

Ajibarang, Februari 2026

Penyusun

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i

HALAMAN PENGESAHAN	ii

KATA PENGANTAR	iii

DAFTAR ISI	iv

TATA TERTIB PRAKTIKUM	vi

PRAKTIKUM I	1

Teknik Penimbangan Analitik dan Kalibrasi Internal Timbangan	1

PRAKTIKUM II	4

Preparasi Larutan Stok dan Teknik Seri Pengenceran Presisi	4

PRAKTIKUM III	7

PRAKTIKUM IV	9

Pengukuran Absorbansi Larutan Standar dan Sampel	9

PRAKTIKUM V	12

PRAKTIKUM VI	15

PRAKTIKUM VII	17

PRAKTIKUM VIII	20

DAFTAR PUSTAKA	23

LAMPIRAN	24

(Lampiran bisa berisi format laporan praktikum mahasiswa)	24

# TATA TERTIB PRAKTIKUM

- Kehadiran praktikan harus 100 %.

- Praktikan yang piket harus menyiapkan reagen/larutan maksimal sehari sebelum praktikum berlangsung.

- Mahasiswa yang tidak masuk harus ijin maksial sehari sebelum pelaksanaan praktikum.

- Bagi mahasiswa yang berhalangan sakit, wajib menyertakan surat keterangan dokter.

- Selama kuliah HP dimatikan atau di “silent”, tidak diperkenankan bermain HP yang tidak diperlukan selama praktikum.

- Praktikan wajib datang dan melakukan percobaan dengan jadwal yang telah ditentukan keterlambatan toleransi 15 menit dengan niai pre-tes 0, jika lebih dari 15 menit nilai kerja praktikum dikurangi 30-50%.

- Praktikan diwajibkan memakai pakaian rapi, sopan dan memakai jas lab dikancing penuh dan kerudung diasukan ke dalam jas lab.

- Sebelum praktikum, teori dan petunjuk praktikum harus dipahami (diakukan pre-tes).

- Sebelum praktikum praktikan wajib menyerahkan jurnal praktikum sesuai dengan tugas praktikum masing-masing.

- Untuk percobaan yang menggunakan arus listrik/gas LPG, diperiksa dan disetujui asisten praktikum atau laboran.

- Bila terjadi kerusakan atau kehilangan alat selama praktikum, praktikan bertanggung jawab untuk memperbaiki atau mengganti alat tersebut.

- Selesai melakukan percobaan praktikan harus membuat laporan sementara dari hasil pengukuran.

- Sesudah melakukan percobaan, praktikan harus membuat laporan akhir yang diserahkan sehari sebelum praktum berikutnya dimulai.

- Selama praktikum dalam ruangan laboratorium praktikan dilarang keras merokok, bercanda, duduk di meja praktikum, rebut,jalan-jalan dan berfoto selfie.

# PRAKTIKUM I

# Teknik Penimbangan Analitik dan Kalibrasi Internal Timbangan

- Tujuan

- Mengoperasikan neraca analitik digital dengan prosedur yang benar dan aman.

- Melakukan kalibrasi internal (adjusting) pada neraca analitik untuk memastikan validitas hasil timbangan.

- Menerapkan teknik penimbangan yang tepat untuk berbagai jenis sifat bahan (padat, higroskopis, dan volatil).

- Dasar Teori

Penimbangan adalah langkah awal yang paling krusial dalam analisis kimia. Kesalahan pada tahap ini akan terakumulasi (error propagation) hingga hasil akhir.

- Neraca Analitik:

Instrumen presisi yang dirancang untuk mengukur massa kecil dalam rentang sub-miligram (biasanya ketelitian 0,1 mg atau 0,0001 g). Neraca ini sangat sensitif terhadap arus udara, getaran, dan perubahan suhu.

- Kalibrasi Internal:

Proses pengecekan dan pengaturan akurasi neraca menggunakan beban standar yang sudah terpasang di dalam mesin neraca. Kalibrasi harus dilakukan setiap kali neraca dinyalakan atau dipindahkan tempatnya.

- Teknik Penimbangan:

  - Penimbangan Langsung: Meletakkan bahan langsung di atas wadah (setelah di-tare).

  - Penimbangan Selisih: Menimbang wadah berisi bahan, lalu menimbang wadah setelah bahan dipindahkan. Selisihnya adalah berat bahan yang dipindahkan secara akurat.

- Alat Dan Bahan

1. Alat:

- Neraca Analitik Digital (ketelitian 4 desimal)

- Anak timbang standar (untuk verifikasi luar)

- Kaca arloji, Beaker glass kecil, atau Cawan timbang

- Sendok tanduk atau Spatula logam

- Kuas pembersih lembut

- Pinset

2. Bahan:

- Sampel padat inert (misalnya NaCl atau laktosa)

- Akuades (untuk latihan menimbang cairan)

- Tisu bebas serat

- Prosedur Kerja

1. Persiapan dan Leveling

- Pastikan meja timbang stabil dan bebas getaran.

- Periksa Waterpass (gelembung udara). Atur sekrup kaki neraca hingga gelembung udara tepat berada di tengah lingkaran.

- Bersihkan piringan neraca menggunakan kuas lembut.

2. Kalibrasi Internal (Adjustment)

- Hubungkan neraca dengan sumber listrik dan nyalakan (biarkan warm-up selama 15-30 menit jika baru dinyalakan).

- Pastikan pintu kaca tertutup rapat dan layar menunjukkan angka nol.

- Tekan tombol Cal (atau sesuai instruksi merk neraca).

- Tunggu hingga proses otomatis selesai (biasanya muncul tulisan "CAL DONE" atau kembali ke 0,0000 g).

3. Teknik Penimbangan Zat Padat

- Buka pintu kaca, letakkan wadah timbang (kaca arloji) di tengah piringan. Tutup pintu kaca.

- Tekan tombol Tare/O hingga layar menunjukkan angka 0,0000 g.

- Masukkan bahan sedikit demi sedikit menggunakan spatula hingga mendekati bobot yang diinginkan.

- Tutup pintu kaca dan tunggu hingga simbol stabilitas muncul pada layar. Catat hasilnya.

4. Uji Repetibilitas (Presisi)

- Timbang sebuah anak timbang standar (misal 1,0000 g).

- Ambil anak timbang tersebut, nol-kan kembali neraca.

- Ulangi penimbangan anak timbang yang sama sebanyak 5–10 kali.

- Catat setiap hasil penimbangan untuk dihitung nilai standar deviasinya pada laporan.

# PRAKTIKUM II

# Preparasi Larutan Stok dan Teknik Seri Pengenceran Presisi

- Tujuan

- Menghitung kebutuhan bobot zat padat atau volume zat cair untuk membuat larutan dengan konsentrasi tertentu (molaritas, normalitas, atau ppm).

- Membuat Larutan Stok (Induk) dengan konsentrasi tinggi secara akurat.

- Melakukan Teknik Pengenceran Bertingkat menggunakan alat ukur volume kelas A (pipet volume dan labu ukur).

- Dasar Teori

Dalam analisis instrumen, sampel biasanya diukur dalam konsentrasi yang sangat kecil (ppm atau ppb). Karena keterbatasan ketelitian timbangan, kita tidak bisa menimbang zat dalam jumlah yang terlalu sedikit (misal 0,001 g). Oleh karena itu, dibuatlah Larutan Stok.

- Larutan Stok (Induk): Larutan yang dibuat dengan konsentrasi tinggi (misal 1000 ppm) yang nantinya akan diencerkan menjadi konsentrasi yang lebih rendah (larutan kerja).

- Rumus Pengenceran:

M1xV1 = M2xV2

Keterangan: M = Konsentrasi, V = Volume.

- Akurasi Volumetrik: Penggunaan alat gelas kelas A (labu ukur dan pipet volume) sangat diwajibkan. Pengenceran harus dilakukan dengan melihat meniskus (lengkungan cairan) yang tepat menempel pada garis tanda batas alat gelas.

- Alat Dan Bahan

1. Alat:

- Labu Ukur (50 mL, 100 mL) Kelas A

- Pipet Volume / Pipet Gondok (1 mL, 2 mL, 5 mL, 10 mL)

- Ball Pipette (Filler)

- Beaker Glass & Batang Pengaduk

- Botol Semprot (Wash Bottle)

- Corong Kaca

- Pipet Tetes

2. Bahan:

- Zat Standar (Misalnya: Kalium Permanganat (KMnO4) atau Parasetamol BPFI)

- Pelarut (Akuades atau pelarut organik yang sesuai)

- Tisu bebas serat

- Prosedur Kerja

1. Perhitungan Konsentrasi

- Hitung bobot zat standar yang diperlukan untuk membuat larutan stok (misal: 100 mL larutan 1000 ppm).

- Hitung volume larutan stok yang harus dipipet untuk membuat deret standar (misal: 2, 4, 6, 8, dan 10 ppm) dalam labu ukur 50 mL.

2. Pembuatan Larutan Stok (1000 ppm)

- Timbang zat standar dengan teliti menggunakan neraca analitik (hasil Acara I).

- Larutkan zat di dalam beaker glass dengan sedikit pelarut hingga benar-benar larut (homogen).

- Pindahkan larutan ke dalam labu ukur menggunakan corong kaca.

- Bilas beaker glass dan batang pengaduk dengan pelarut, lalu masukkan air bilasannya ke dalam labu ukur.

- Tambahkan pelarut hingga mendekati tanda batas, lalu gunakan pipet tetes untuk mempaskan meniskus bawah tepat pada garis.

- Tutup labu ukur dan homogenkan dengan membolak-balikkan labu minimal 12 kali.

3. Teknik Pengenceran Presisi (Seri Pengenceran)

- Siapkan 5 buah labu ukur 50 mL yang bersih dan kering, beri label.

- Bilas pipet volume menggunakan sedikit larutan stok yang akan dipipet.

- Pipet larutan stok sesuai volume perhitungan menggunakan pipet volume (jangan gunakan pipet ukur untuk hasil presisi).

- Masukkan ke dalam labu ukur masing-masing label.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas dan homogenkan.

# PRAKTIKUM III

Optimasi Instrumen: Scanning Spektrum dan Penentuan Panjang Gelombang Maksimum

  - Tujuan

- Melakukan pemindaian (scanning) spektrum serapan untuk menentukan panjang gelombang maksimum (lambda maks).

- Menjelaskan alasan pentingnya melakukan pengukuran pada lambda maks dalam analisis kuantitatif.

  - Dasar Teori

Setiap senyawa kimia memiliki karakteristik serapan cahaya yang berbeda tergantung pada struktur molekulnya. Panjang gelombang di mana terjadi serapan cahaya paling kuat disebut sebagai Panjang Gelombang Maksimum (lambda maks)

Mengapa penentuan lambda maks sangat penting?

- Sensitivitas Maksimal: Pada lambda maks, perubahan kecil dalam konsentrasi analit akan menghasilkan perubahan absorbansi yang paling besar.

- Linearitas Tinggi: Meminimalkan penyimpangan Hukum Lambert-Beer, sehingga kurva kalibrasi lebih linear.

- Selektivitas: Mengurangi gangguan dari zat lain yang mungkin ada dalam sampel tetapi memiliki serapan pada panjang gelombang berbeda.

  - Alat dan Bahan

1. Alat:

- Spektrofotometer UV-Vis (Single atau Double Beam)

- Kuvet (Kuvet kuarsa untuk daerah UV, kuvet gelas untuk daerah visible)

- Labu ukur dan pipet volume (untuk preparasi sampel)

- Tisu halus khusus lensa (Lens paper atau Kimwipes)

2. Bahan:

- Larutan Standar (Contoh: Parasetamol dalam NaOH 0,1 N atau KMnO4dalam akuades)

- Larutan Blanko (Pelarut yang digunakan untuk melarutkan analit, tanpa analit)

  - Prosedur Kerja

1. Persiapan Instrumen

- Nyalakan alat spektrofotometer dan biarkan melakukan pemanasan (warming up) selama 15–30 menit agar sumber lampu stabil.

- Masukkan parameter pada layar instrumen: pilih mode Spectrum/Scanning.

- Atur rentang panjang gelombang sesuai karakteristik sampel (misal: 200–400 nm untuk UV atau 400–800 nm untuk Visible).

2. Pengukuran Blanko (Autozero)

- Isi dua buah kuvet dengan larutan blanko hingga 3/4 volume.

- Bersihkan dinding luar kuvet dengan tisu halus. Pastikan tidak ada bekas jari atau gelembung udara.

- Masukkan kuvet ke dalam holder. Tekan tombol Blank atau Zero untuk menetapkan absorbansi nol pada seluruh rentang panjang gelombang.

3. Scanning Sampel

- Ganti salah satu isi kuvet dengan larutan standar (pilih konsentrasi yang memberikan absorbansi sekitar 0,5–0,8).

- Tekan tombol Start/Scan. Instrumen akan memindai serapan pada setiap panjang gelombang.

- Amati grafik spektrum yang muncul pada layar atau monitor komputer.

- Gunakan fitur Peak Pick atau Search Peak untuk menemukan titik puncak tertinggi.

- Catat nilai $\lambda_{maks}$ dan nilai absorbansi pada titik tersebut.

# PRAKTIKUM IV

# Pengukuran Absorbansi Larutan Standar dan Sampel

- Tujuan

- Memverifikasi linearitas antara konsentrasi dan absorbansi sesuai dengan Hukum Lambert-Beer.

- Memahami pentingnya penggunaan larutan blanko untuk mengeliminasi gangguan matriks pelarut.

- Dasar Teori

Hukum Lambert-Beer menyatakan bahwa absorbansi (A) suatu larutan berbanding lurus dengan konsentrasi (c) zat terlarut dan tebal lapisan larutan (b).

A = Ɛ b C

Di mana:

- A: Absorbansi (tanpa satuan)

- Ɛ: Absortivitas molar

- b: Tebal kuvet (umumnya 1 cm)

- c: Konsentrasi larutan

Dalam praktik laboratorium, rentang absorbansi yang ideal untuk meminimalkan kesalahan fotometrik adalah antara 0,2 hingga 0,8. Jika absorbansi terlalu tinggi (di atas 1,0), hubungan linearitas cenderung menyimpang karena keterbatasan detektor dan fenomena kimiawi lainnya.

- Alat dan Bahan

1. Alat:

- Spektrofotometer UV-Vis (Double Beam atau Single Beam).

- Sepasang kuvet Kuarsa (Quartz) — Wajib menggunakan kuarsa karena pengukuran dilakukan di daerah UV (257 nm).

- Labu ukur 50 mL (hasil seri pengenceran Acara II).

- Pipet tetes.

- Tisu halus khusus lensa (Kimwipes).

- Beaker glass 50 mL untuk menampung limbah sementara.

2. Bahan:

- Larutan Seri Standar Parasetamol: Konsentrasi 2, 4, 6, 8, dan 10 ppm dalam pelarut NaOH 0,1 N (Hasil Acara II).

- Larutan Sampel Parasetamol: Larutan dari tablet obat yang telah diekstraksi dan diencerkan (Hasil preparasi sampel).

- Larutan Blanko: Natrium Hidroksida (NaOH) 0,1 N.

- Prosedur Kerja

1. Pengaturan Instrumen

- Pastikan instrumen Spektrofotometer telah dipanaskan selama 15–30 menit.

- Masuk ke menu Photometric atau Quantitative.

- Atur panjang gelombang (lambda) pada nilai lambda  maks Parasetamol hasil pengukuran Acara III (umumnya berada di kisaran 257 nm untuk pelarut NaOH 0,1 N).

2. Kalibrasi Titik Nol (Zeroing)

- Siapkan dua buah kuvet kuarsa yang telah dibersihkan.

- Isi kedua kuvet dengan larutan blanko (NaOH 0,1 N) hingga 3/4 bagian.

- Masukkan ke dalam kompartemen instrumen (posisi Reference dan Sample).

- Tekan tombol Zero atau Blank hingga layar menunjukkan angka 0.000.

3. Pengukuran Absorbansi Seri Standar

- Keluarkan kuvet pada posisi Sample. Buang isinya ke wadah limbah.

- Bilas bagian dalam kuvet dengan sedikit larutan standar 2 ppm, lalu buang.

- Isi kembali kuvet dengan larutan standar 2 ppm tersebut hingga 3/4 bagian.

- Lap dinding luar kuvet dengan tisu halus hingga kering dan tidak ada bekas jari.

- Masukkan ke dalam instrumen, tutup penutup kompartemen, dan catat nilai absorbansinya.

- Ulangi langkah 1-5 untuk larutan standar berikutnya (4, 6, 8, dan 10 ppm) secara berurutan.

  - Catatan: Selalu lakukan pembilasan kuvet dengan larutan yang akan diukur selanjutnya untuk menghindari kontaminasi sisa konsentrasi sebelumnya.

4. Pengukuran Absorbansi Sampel

- Setelah deret standar selesai, bilas kuvet dengan larutan Sampel Parasetamol.

- Isi kuvet dengan sampel, bersihkan dinding luar, dan masukkan ke dalam instrumen.

- Catat nilai absorbansi sampel.

- Lakukan pengukuran sampel sebanyak 2 kali (duplo) untuk memastikan stabilitas data.

# PRAKTIKUM V

Konstruksi Kurva Kalibrasi dan Pemodelan Persamaan Regresi Linear

  - Tujuan

- Mengolah data konsentrasi (x) dan absorbansi (y) menjadi Kurva Kalibrasi.

- Menghitung persamaan regresi linear y = ax + b secara manual (kalkulator) maupun menggunakan perangkat lunak (Excel).

  - Dasar Teori

Kurva kalibrasi adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara konsentrasi zat (sebagai variabel independen x) dengan respon instrumen/absorbansi (sebagai variabel dependen y). Menurut Hukum Lambert-Beer, hubungan ini harus bersifat linear.

Untuk mendapatkan garis lurus yang paling akurat di antara titik-titik data, digunakan metode Kuadrat Terkecil (Least Square Method) yang menghasilkan persamaan:

y = ax + b

- y: Respon instrumen (Absorbansi).

- a: Slope (kemiringan garis) yang menunjukkan sensitivitas metode.

- x: Konsentrasi analit.

- b: Intercept (titik potong pada sumbu y).

- r: Koefisien korelasi. Nilai r yang ideal adalah mendekati 1,000. Dalam analisis farmasi, biasanya dipersyaratkan r2= 0,997.

Data yang diperoleh dari instrumen hanyalah konsentrasi larutan yang masuk ke dalam kuvet. Untuk mengetahui kadar sebenarnya dalam sampel asli (tablet atau serbuk), kita harus melakukan perhitungan mundur dengan mempertimbangkan:

- Berat penimbangan sampel.

- Volume pelarutan awal.

- Faktor Pengenceran (FP): Perbandingan antara volume akhir setelah pengenceran dengan volume awal sebelum pengenceran.

  - Alat dan Bahan

1. Alat:

- Kalkulator Saintifik.

- Data hasil praktikum Acara V (Persamaan regresi).

- Data bobot penimbangan sampel.

2. Senyawa/Sampel yang Digunakan:

- Senyawa Model: Kafein (1,3,7-trimethylxanthine).

- Sampel: Tablet Obat Flu/Sakit Kepala (yang mengandung Kafein) atau Minuman Energi.

- Pelarut: Akuades atau HCl 0,1 N (tergantung metode yang dipilih).

- Karakteristik: Kafein memiliki lambda_maks yang sangat tajam di sekitar 273 nm.

  - Prosedur Kerja

1. Tabulasi Data (Persiapan Data)

- Kumpulkan data konsentrasi deret standar Kafein (x) yang telah dibuat pada Acara II: 2, 4, 6, 8, dan 10 ppm.

- Kumpulkan data absorbansi (y) masing-masing konsentrasi tersebut yang telah diukur pada Acara IV pada lambda_maks 273 nm.

3. Pemodelan Menggunakan Microsoft Excel (Digital)

- Buka aplikasi Microsoft Excel, masukkan data konsentrasi di kolom A (Cell A2:A6) dan absorbansi di kolom B (Cell B2:B6).

- Blok seluruh data tersebut, lalu klik menu Insert > Charts > pilih Scatter Plot.

- Klik kanan pada salah satu titik data di grafik, pilih Add Trendline.

- Pada panel Format Trendline, pilih tipe Linear.

- Centang kotak Display Equation on chart (untuk menampilkan y = ax + b) dan Display R-squared value on chart (untuk menampilkan R2).

- Rapikan grafik dengan memberi label sumbu X (Konsentrasi Kafein/ppm) dan sumbu Y (Absorbansi).

4. Interpretasi Persamaan Regresi

- Tuliskan persamaan akhir yang didapat, contoh: y = 0,051x + 0,002.

- Periksa nilai r (Jika Excel menampilkan R2)

- Kriteria Keberterimaan:

  - Jika r =0,997, maka model linear sangat baik dan dapat digunakan untuk menghitung sampel.

  - Jika r < 0,997, lakukan evaluasi apakah ada titik data (outlier) yang menyimpang jauh dari garis lurus.

# PRAKTIKUM VI

Analisis Kuantitatif: Perhitungan Kadar Sampel Berdasarkan Persamaan Regresi

  - Tujuan

- Memahami dan menghitung Faktor Pengenceran (FP) secara tepat pada sampel nyata.

- Menetapkan kadar zat aktif dalam sediaan sesuai dengan satuan yang diminta (misal: mg/tablet atau %b/v).

  - Dasar Teori

Hasil pembacaan absorbansi dari instrumen (y) adalah respon terhadap larutan yang berada di dalam kuvet. Untuk mengetahui kadar asli dalam sampel padat atau cair yang belum diencerkan, diperlukan perhitungan mundur.

Prinsip perhitungan meliputi:

- Konversi Absorbansi ke Konsentrasi (x): Menggunakan nilai slope (a) dan intercept (b) dari kurva kalibrasi.

- Koreksi Pengenceran: Mengalikan hasil $x$ dengan faktor pengenceran yang dilakukan selama preparasi.

- Konversi Satuan: Menyesuaikan hasil akhir ke dalam klaim etiket (misalnya mg per tablet).

  - Alat dan Bahan

1. Alat:

- Kalkulator Saintifik / Laptop.

- Alat tulis.

- Data bobot rata-rata tablet dan bobot sampel yang ditimbang.

2. Senyawa/Sampel yang Digunakan:

- Senyawa Model: Vitamin C (Asam Askorbat).

- Sampel Berbeda: Tablet Vitamin C (misal: sediaan tablet hisap 500 mg) atau Minuman Jus Buah Kemasan.

- Pelarut: Asam Metafosfat 3% atau Asam Oksalat 0,5% (untuk menjaga stabilitas Vitamin C agar tidak teroksidasi).

- Karakteristik: Vitamin C dalam suasana asam memiliki lambda_maks di sekitar 243 - 245 nm.

  - Prosedur Kerja

1. Perhitungan Konsentrasi dalam Larutan Uji ($x$)

- Ambil nilai absorbansi rata-rata sampel ($y$) yang didapat dari pembacaan instrumen.

- Masukkan ke dalam persamaan regresi dari Acara V:

(Satuan x adalah ppm atau mg/mL)

2. Penentuan Faktor Pengenceran (FP)

Catat seluruh tahapan pengenceran yang dilakukan.

Contoh: Sampel dilarutkan dalam 100 mL (Labu A). Lalu dipipet 5 mL ke dalam labu 50 mL (Labu B).

3. Perhitungan Kadar dalam Sampel Awal

- Hitung kadar dalam larutan stok awal:

- Hitung total miligram (mg) dalam volume pelarutan awal:

- Hitung kadar per tablet (jika sampel adalah tablet):

# PRAKTIKUM VII

Evaluasi Validitas Data: Uji Presisi (%RSD) dan Linearitas Metoda

  - Tujuan

- Menghitung nilai statistik deskriptif meliputi Rata-rata, Simpangan Baku (Standard Deviation), dan Koefisien Variasi (%RSD).

- Menilai kualitas Linearitas metode berdasarkan parameter statistik dari kurva kalibrasi.

  - Dasar Teori

Suatu hasil analisis tidak dapat dipercaya jika hanya dilakukan satu kali (singlo). Validasi metode sederhana dilakukan untuk menjamin bahwa hasil tersebut konsisten dan memiliki korelasi yang kuat antara konsentrasi dan respon.

- Presisi (Keterulangan):

Menunjukkan kedekatan hasil antara replikasi pengukuran yang dilakukan pada sampel yang sama, oleh analis yang sama, dan dengan alat yang sama. Parameter yang digunakan adalah %RSD.

  - Kriteria: Untuk sediaan farmasi dengan kadar tinggi, nilai %RSD yang umum diterima adalah 2%.

- Linearitas:

Menunjukkan kemampuan metode untuk menghasilkan hasil yang proporsional dengan konsentrasi analit dalam rentang tertentu. Ditunjukkan oleh nilai Koefisien Korelasi (r).

  - Kriteria: Nilai r yang dipersyaratkan biasanya 0,997.

  - Alat dan Bahan

Alat: Spektrofotometer UV-Vis, Neraca Analitik, Labu ukur (100 mL dan 50 mL), Pipet volume, Kuvet Kuarsa.

Bahan: Baku standar Natrium Benzoat, Sampel (Minuman ringan/sirup yang mengandung Benzoat), Larutan $HCl$ 0,1 N (sebagai pelarut), dan Akuades.

  - Prosedur Kerja

Tahap 1: Konstruksi Linearitas (Kurva Kalibrasi Baru)

- Penimbangan: Timbang dengan teliti 50 mg baku standar Natrium Benzoat.

- Larutan Stok: Larutkan dalam 500 mL akuades (Konsentrasi 100 ppm).

- Pembuatan Deret: Dari stok tersebut, buat deret standar baru dengan konsentrasi 2, 4, 6, 8, dan 10 ppm dalam labu ukur 50 mL menggunakan pelarut HCl 0,1 N.

- Pengukuran: Ukur absorbansi kelima standar pada lambda_maks 224 nm.

- Evaluasi: Hitung nilai r (koefisien korelasi). Jika r  0,997, maka linearitas prosedur Anda terpenuhi.

Tahap 2: Pengujian Presisi (Replikasi Sampel dari Awal)

Bagian ini adalah inti dari pengujian konsistensi analis. Anda tidak boleh mengencerkan satu sampel lalu diukur berkali-kali, melainkan membuat larutan sampel baru sebanyak 6 kali.

- Persiapan Sampel: Ambil sampel minuman ringan.

- Replikasi (n=6): Siapkan 6 buah labu ukur 50 mL yang berbeda.

- Pemipetan Mandiri:

  - Labu 1: Pipet 1,0 mL sampel, encerkan dengan HCl 0,1 N sampai tanda batas.

  - Labu 2: Pipet 1,0 mL sampel, encerkan dengan HCl 0,1 N sampai tanda batas.

  - ... (ulangi hingga Labu 6).

> Catatan: Setiap labu harus diperlakukan seolah-olah itu adalah sampel yang berbeda untuk menguji ketelitian tangan Anda dalam mempipet dan mempaskan tanda batas.

- Pengukuran: Ukur absorbansi keenam larutan tersebut secara bergantian pada lambda_maks yang sama.

Pengolahan Data dan Analisis Statistik

1. Perhitungan Kadar

Hitung konsentrasi (x) masing-masing dari 6 replikasi menggunakan persamaan regresi dari Tahap 1 (y = ax + b).

2. Statistik Deskriptif

Masukkan hasil kadar ke dalam tabel statistik:

| Replikasi | Absorbansi (y) | Kadar (ppm) | Selisih Kuadrat (xi​−xˉ)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| Rata-rata | - | ... | - |
| SD | - | ... | - |
| %RSD | - | ... % | - |

F. Interpretasi Hasil

- Uji Linearitas: Apakah nilai r memenuhi syarat 0,997? Jika tidak, kemungkinan terjadi kesalahan saat pembuatan deret standar.

- Uji Presisi: Apakah nilai %RSD 2,0%?

  - Jika %RSD rendah, selamat! Berarti teknik tangan Anda (menimbang/mempipet) sudah sangat konsisten.

  - Jika %RSD tinggi, Anda perlu memperbaiki teknik pemipetan atau memastikan homogenitas larutan lebih baik lagi.

# PRAKTIKUM VIII

# Interpretasi Hasil dan Kesesuaian terhadap Standar Mutu Produk

  - Tujuan

- Mahasiswa mampu melakukan prosedur analisis kuantitatif secara utuh dan mandiri terhadap sampel baru (Asam Salisilat).

- Mahasiswa mampu membandingkan hasil kadar yang diperoleh dengan standar baku mutu (Farmakope Indonesia atau Peraturan BPOM).

  - Dasar Teori

Pada tahap akhir kontrol kualitas (Quality Control), seorang analis tidak hanya mengeluarkan angka, tetapi juga harus menginterpretasikannya.

- Interpretasi: Adalah proses membandingkan hasil analisis (data eksperimen) dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh otoritas resmi.

- Standar Mutu: Untuk sediaan farmasi, rujukan utamanya adalah Farmakope Indonesia. Untuk kosmetik atau makanan, rujukannya adalah BPOM atau SNI.

Asam Salisilat secara spektrofotometri memiliki serapan pada daerah UV dengan lambda_maks sekitar 296-302 nm (tergantung pelarut).

  - Alat dan Bahan

Alat: Spektrofotometer UV-Vis, Neraca Analitik, Labu ukur, Pipet volume, Kuvet Kuarsa.

Bahan: Baku standar Asam Salisilat, Sampel (Toner Antiacne atau Bedak Salisil), Pelarut Etanol atau Campuran Etanol-Air.

  - Prosedur Kerja

# Tahap 1: Persiapan Larutan Standar & Kurva Kalibrasi Baru

# Penimbangan: Timbang 50 mg baku standar Asam Salisilat dengan teliti.

# Larutan Stok: Larutkan dalam Etanol hingga 100 mL (500 ppm).

# Deret Standar: Buat seri konsentrasi baru: 5, 10, 15, 20, dan 25 ppm dalam labu ukur 50 mL.

# Pengukuran: Ukur absorbansi pada lambda_maks (sekitar 300 nm).

# Regresi: Tentukan persamaan $y = ax + b$ untuk digunakan pada hari yang sama.

# Tahap 2: Analisis Sampel (Metode Satu Siklus)

# Penimbangan Sampel: Timbang atau pipet sampel (misal: 1,0 gram bedak atau 1,0 mL toner).

# Ekstraksi/Pelarutan: Larutkan dalam pelarut etanol, saring jika perlu, dan masukkan ke dalam labu ukur 100 mL (sebagai Larutan Stok Sampel).

# Pengenceran: Lakukan pengenceran secara presisi agar absorbansi sampel masuk ke dalam rentang kurva kalibrasi (0,2 - 0,8).

# Pengukuran: Ukur absorbansi sampel secara triplo.

# Pengolahan Data dan Perhitungan Kadar

# Hitung konsentrasi sampel (x$ menggunakan persamaan regresi yang baru dibuat.

# Hitung kadar akhir (misal dalam satuan % b/v atau % b/b) dengan menyertakan faktor pengenceran.

# Interpretasi Hasil

# Mahasiswa wajib mengisi lembar kesesuaian berikut:

| # Parameter | # Hasil Analisis (Eksperimen) | # Standar Mutu (Rujukan) | # Kesimpulan (MS / TMS) |
| --- | --- | --- | --- |
| # Kadar Asam Salisilat | # ... % | # Maksimal 2,0% (Contoh: Batas BPOM untuk Toner) | # ... |
| # Panjang Gelombang | # ... nm | # 296 - 302 nm | # ... |
| # Linearitas (r) | # ... | # 0,997 | # ... |

# Kriteria Penilaian:

# MS (Memenuhi Syarat): Jika hasil kadar berada di bawah atau sesuai dengan batas maksimal yang diizinkan.

# TMS (Tidak Memenuhi Syarat): Jika hasil kadar melebihi batas keamanan atau di bawah batas klaim etiket yang dipersyaratkan.

# DAFTAR PUSTAKA

Allen, L. V., Popovich, N. G., & Ansel, H. C. (2011). Ansel's Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems (10th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.

Siregar, E. (2013). Penuntun Praktikum Kimia Fisika Farmasi. Medan: USU Press.

Fardiaz, S. (1993). Analisis Kimia Pangan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Badan Standardisasi Nasional. (2012). SNI 01-2891-1992: Cara Uji Makanan dan Minuman. Jakarta: BSN.

Indonesian Food and Drug Authority (BPOM). (2020). Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu Produk Pangan Olahan. Jakarta: BPOM RI.

British Pharmacopoeia Commission. (2023). British Pharmacopoeia 2023. London: TSO (The Stationery Office).

Martin, A., Sinko, P. J., & Singh, Y. (2011). Martin’s Physical Pharmacy and Pharmaceutical Sciences (6th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.

# LAMPIRAN

# (Lampiran bisa berisi format laporan praktikum mahasiswa)

Cover Laporan Praktikum

LAPORAN PRAKTIKUM TEKNIK ANALISIS FISIKA DAN ELEKTROKIMIA

P-1

.......................................................................

Oleh :

Nama				: ..................

SMT/ NIM 			: .................

Kelompok		 	: ................

PROGRAM STUDI D3 ANALIS FARMASI DAN MAKANAN

STIKES IBNU SINA AJIBARANG

2026